## tabel peringatan
| normal | warnning |  | danger
bpm | 50-99 | 40-50 | 100-120 | <40 | >120
sys | 100-139 | 90-99 | 140-180 | <90 | >180
dias | 50-89 | 90-100 |  | <50 | >100
spo2 | 95-100 |  |  | <95
point | +0 | +1 |  | +2

## kalibrasi
| SPHYGMO |  |  | OMRON |  |  | ERROR |  |  | SPHYGMO RISK |  |  |  | OMRON RISK
| SYS | DIA | BPM | SYS | DIA | BPM | SYS | DIA | BPM | SYS | DIA | BPM | TOTAL | SYS | DIA | BPM | TOTAL
1 | 108 | 81 | 74 | 105 | 76 | 75 | -3 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2
2 | 108 | 77 | 72 | 105 | 70 | 70 | -3 | -7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
3 | 115 | 77 | 68 | 110 | 68 | 71 | -5 | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
4 | 137 | 93 | 56 | 112 | 78 | 55 | -25 | -15 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8
5 | 124 | 92 | 57 | 111 | 76 | 56 | -13 | -16 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
6 | 124 | 91 | 55 | 109 | 73 | 55 | -15 | -18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2
7 | 124 | 90 | 55 | 109 | 73 | 53 | -15 | -17 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4
8 | 123 | 88 | 54 | 104 | 75 | 54 | -19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8
9 | 124 | 89 | 55 | 108 | 75 | 55 | -16 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6
10 | 126 | 88 | 62 | 107 | 71 | 60 | -19 | -17 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8
11 | 132 | 96 | 76 | 127 | 85 | 76 | -5 | -11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2
12 | 130 | 95 | 74 | 117 | 78 | 70 | -13 | -17 | -4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4
13 | 101 | 62 | 70 | 109 | 58 | 73 | 8 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | (96, 85)
16 | 115 | 68 | 59 | 117 | 76 | 59 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | (62, 58)
17 | 106 | 64 | 63 | 101 | 71 | 63 | -5 | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18 | 105 | 65 | 70 | 105 | 73 | 67 | 0 | 8 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | y - y1 |  | x - x1
19 |  |  |  |  | 74.5 |  | 0 | 74.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | y2 - y1 |  | x2 - x1
20 |  |  |  |  | 69.5 |  | 0 | 69.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | y = | (x - x1) * (y2 - y1) / (x2 - x1) + y1
avg |  |  |  |  | 70.75 |  | -11 | -12.5385 | -0.38462 | [9 empty] | y = | (x - 62) * (85 - 58) / (96 - 62) + 58
max |  | 96 |  |  | 85 | [13 empty] | y = | 0,8x + 8,4
min |  | 62 |  |  | 58